RIX 45纯水系统功能及操作维护说明

系统状态灯               灯亮表示                 说明

POWER                 系统电源接通              可进行所有相关功能及制水

EXCHANGE PACK       表示 ROPAK柱因功能耗尽而需要更换

ALM                   系统有操作环境问题或故障    请注意显示屏上的信息，并请联

络MILLIPORE维修工程师

按键名称                   说明

OPRERATE/STANDY        系统待机，操作状态的切换键。系统须经常在操作状态。

QUALITY  DISPLAY        可读取原水纯水导电度值，RO FEED：进水电导率；

PREMEATE：透过RO膜水的电导率；REJECTION：RO

膜截流率（应大于90％）；TEMPERATURE：水温（5℃－35℃）；PRODUCT：产水电导率（5-15MΩ.CM）

CONM VALUES             主机软件控制参数设定（不需用户操作）

AUTO CLEAN               每个月维护清洗按键

显示屏幕上的信息            说明

STANDY                    系统正处于待机状态（不制水），但仍会进行系统自动冲

洗过程，欲开机制水按OPERAE／STANDY键2秒

OPRERATE                  系统正在运转制水状态，如果按下OPERATE/STANDY键2秒，切换到STANDY状态

FLUSH                      主机进行全自动周期性反渗透膜快速冲洗

RINING                     系统进行主机管路冲洗

TANK FUL99％              水箱水已满，主机停止产水状态。当水位下降到90％时，主机会自动回到产水状态。

显示屏幕上的重要信息

显示屏幕上的信息             表示意义

EXCHANGEPAK/TANKFILTER  表示预滤柱（ROPAK）储水槽空气滤芯（AIRVENT）因功能耗尽而需要更换

STAR AUTO CLEAN          需启定消毒清洗程序定期，进行反渗透膜组杀菌清洁等程序的提示（时间为15分钟）

CL2 CLEAN 14 MIN          反渗透膜正在杀菌过程当中，尚需 14分钟会结束，注意：

系统在杀菌过程时完全不影响储水槽的水质。

REJECTION＜S.P．          截流率小于设定值，请与 MIJPORE程师联系

注意事项：

1．需定期更换预过滤滤芯（包括5微米棉芯十活性碳十l微米棉芯，每个月更换一次），ROPAK柱（一年周期），空气过滤器（一年周期），水箱紫外灯（一年周期），清洗药片（有效期三年）系统清洗程序：（每个月一次）

2．主机建议经常处于OPRERATE状态，使主机内部管道定期循环和冲洗

3．主机需进行每个月的定期维护清洗。

清洗程序：

1．将系统设定到STANDBY状态。

2．打开清洗盖子，加入两粒CLZ片，再将盖子盖好。

3．按紧 CLEANING键，系统显示 CL CLEAN即可完成，系统会自动进行清洗，15分钟后，回到操作状态。

SDS纯水分配系统功能及操作维护说明

系统状态灯       灯亮表示           说明

TANK EMPTY   储水箱水已空      当水箱水空时，水箱中的泵停止

工作

POWER       系统电源接通         系统处于工作状态

PUMPON       泵工作转动          纯水管道系统处于循环状态

注意：

1．水位指示灯一格为10升（10o／o水箱容量），当水位指示灯显示两格以上泵才工作。

2．泵状态族或键常用的有三种状态，泵开，泵关，泵每小时15分钟启动。

3．在用户上班期间，建议调到泵常开状态；下班或休息日，调到每小时15分钟启动。

如有问题，请联系我们MILLIPORE公司。

密理博公司广州办事处            密理博公司上海办事处

广州大河北路233号中信广场办公楼1303室  上海市淮海中路283号香港广场南楼901室

联系人：罗华东（工程部）联系人：张金鹤（工程部）

电话：020－87520173 ／87520187         电话：021－53069100／53068399

传真：020－87520172             传真：021－53060838