SGD210D 真空干胶仪操作指南

- 操作

- 将转换按键转到时间（Time）设定模式。

- 按增加或减少键设定仪器工作时间（以5分钟为单位加减）。

- 将转换按键转到温度（Temp）设定模式。

- 按增加或减少键设定仪器工作温度（温度范围30-80OC）。

5.将开始运行开关打向自动，仪器即开始按所设定时间运行。如果选定的是手动状态，仪器记录的时间将是从开始工作到现在总共运行的时间。

二. 注意事项

- 必须定期清理集水瓶内的集水。

- 不可用尖锐的物品划伤胶皮，否则将无法抽空。

- 电源必须稳定，最好使用稳压电源。

- 如果长期不使用，必须每周开机两次。