Hettich 32R 离心机（部分）

初始操作

- 必须安装一个断路器，在紧急情况下切断电源。开关要安装在距离心机较远的地方，最好在室外，或在门口

- 离心机应放在坚固平面上。安装时应注意在离心机周围提供300mm的安全区。

！ 离心机工作的整个过程中，安全区内不得有任何人或有害物质

- 通风道前不得放置任何物体

－ 在通风道周围保证一个300mm的通风区域

- 主线电压应与型号标示板上规定的一致

- 使用厂家提供的连接线，离心机应连接到标准的电源插座上

- 开启主线开关“ON”。 开关位置“I ”

显示软件类型和版本

8秒钟后转换到正常位置 出现

| ＃ | Xxxx | xx:xx |
| --- | --- | --- |
| Memory记忆 | RPM每分钟转速 | Time时间 |

7． < LED 符号亮了之后，把盖子上的手柄向上旋转。

< LED 将消失

8.  开盖

！盖子只有在离心机接通电源而转头不动的情况下才可以打开。

9. 把运输安全装置卸掉

安装转头和配件

- 转台上的所有位置都必须填满，并安装好摇摆支架。不允许有空位。

- 必须在离心机外填充离心管

- 用目测的方法保证每个离心管内的填充物都处于同样的水平高度

- 相反方向的重量应该相同

- 关盖。把手柄向下旋转。

设定和显示各种参数

图略

- 进入区

← 选择键，多次选择参数用。再次按下选择键可以选择下一个参数。

  - ▼ 为选定的参数进行“增”或“减”的操作。按住箭头可以连续的进行增减。

- 控制区

start   按照显示屏显示的参数开始离心

显示屏上显示旋转的标记

stop   停止离心

转头以与参数相对应的制动等级停止转动

键上的显示灯会一直到转头停止转动才熄灭

两次按下stop键可以紧急停止。

如果设定了1－9级制动，转头将以9级制动来减速（最短减速时间）

如果设定了0级制动，转头将由较小的制动力减速

RCF   用于在RPM（每分钟转速）和RCF（相对离心力）菜单之间的转换

显示灯亮时是RCF模式

impuls 转头以预先设置的速度和相对离心力转动此键按下那么长的时间

prog  输入或退出程序键

反复按此键将启动程序循环显示 1－2－3－＃

3. 显示区

选择了RPM 或RCF菜单后

t/min:s 若设定了时间，则显示剩余时间。 连续操作或短时间操作的时候显示on-transit时间 (加速时间＋离心时间)

-/ˉ 加速参数（加速等级）

ˉ\- 停转参数（制动等级）

T/℃  离心室内温度（冷冻离心）

设定的温度（SET）

当前温度 (ACTUAL)

PROG 指示程序号

设定RPM菜单时

RPM  转头静止时显示设定转速

离心时显示当前速度

设定RCF菜单时

RCF  转头静止时显示设定的相对离心力

离心时显示当前相对离心力

RAD/mm 设定的离心配件的半径范围

控制板上的信号

扫帚状： 不平衡，灯亮时，必须平衡的填装转头

旋转箭头： 旋转指示器。 按了START之后旋转指示器灯亮，直到转头停转才熄灭

开盖灯： 灯亮时表示： － 可以开盖

－ 离心机可以开始工作

盖子关好锁好之后灯亮

声音信号

离心结束，转头停转之后会发出间隔30秒的声音信号。打开盖子或按任何键都可以将声音信号关掉。

如何开关信号

- 按住左箭头8秒钟

- 8秒后会显示SOUND/BELL

- 按▲或▼分别显示OFF关或ON开

- 按START ，显示OK 确定设置

如果离心过程中有问题会以3秒的间隔发出声音信号

再次显示操作小时数

- 按住左箭头8秒钟

8秒后会显示SOUND/BELL

- 使用左箭头键选择“CONTROL Xh”

- 显示的数字就是操作小时数

设定离心参数

设定或更改离心数据时应注意以下各项：

- 每项设定或更改必须在8秒钟之内进行，如果8秒钟内没有新的设定或命令，将会出现下列正常状态显示

RPM menu: ＃ xxxxx     xx:xx

RCF menu: # >xxxxx<  xx:xx

- 更改或设定了离心数据之后必须按START 键。按START后将显示OK。同时数据储存在＃程序中 如果不按START，8秒钟之后回到正常显示。必须重新设置。

输入数据

- 用RCF键选择RPM或RCF菜单

图略

- 用左箭头选择需要的参数

- 用“上”或“下”指定相应的数值

- 用左箭头选择下一个参数

- 按START键输入数据

设置选项

t/min  on-transit时间＝加速时间＋离心时间

设置1－99分钟

以1分钟的增量输入

t/sec   设置1-59分钟

以1秒钟的增量输入

横8   连续操作

显示00：01时，按▼出现横8

从00：00开始计时

RPM  转速

可以设置转头最大额定转速以下的任何数值

可以设置的最低速度时500RPM

最大额定转速见附录

以10rpm的增量设置从500 RPM 到10000rpm

以100rpm的增量设置从10000 RPM 到最大值

RAD/mm 离心半径

见附录

在10到110mm之间设置

RCF 相对离心力

可以设置任何数值，用此数值可以以从500RPM到感应器识别的最后一个转头速度之间的速度进行计算

增量10rpm

-/ˉ 旋转等级 1-9，等级9是最短加速时间

ˉ\- 制动等级0-9， 等级9是最短减速时间

T/℃  离心室内温度（冷冻离心）

温度范围-20 到＋40 ℃

以增量1℃输入

PROG 程序输入，程序指定

设置1－2－3－＃

离心过程中更改设置

- 用左箭头键选择需要的参数

- 用▲▼改变数值

- 按START 屏幕显示OK

- 只有按了START，更改后的数值才被输入和储存到记忆中

转速和相对离心力的换算公式

RCF = 相对离心力

RPM = 转速（每分钟转数）

r   =  半径范围mm ＝ 从轴心到离心管底之间的距离。

！计算只能在500RPM和识别的最后一个转头的额定速度之间进行

RCF计算

- 用左箭头键选择PRM参数

- 用▲▼选择数值

- 按RCF键；键上的灯会亮。选择了RAD/mm(半径)参数

- 用▲▼选择数值

- 如果没有输入数值，则用R＝100mm计算

- 按左箭头键。 显示半径R：XXX和 RCF=XXXXX

RPM计算

- 用RCF选择RPM参数。键上的灯会亮

- 用左箭头键选择半径RAD/mm参数

- 用▲▼选择数值

- 用左箭头键选择RCF参数。按一下此键。

- 按RCF键；键上的灯灭

- 显示RPM=XXXXX

！ 为了在程序中储存结果，必须在8秒钟之内按下START 。否则会出现正常显示。

离心

- 使用时间参数

－ 定义需要的参数

－ 按START，会显示旋转符号

－ 离心开始直到定义的时间

－ 到时间之后驱动器关闭

－ 以选择的制动等级停止离心

！ 按STOP会停止离心。会以选定的制动等级停止。

－ 转头停止后，显示屏会出现“<OPEN<OEFFNEN”

－ 开盖。其他操作只有在开盖之后才能进行

- 使用连续工作参数

－ 定义需要的参数

－ 使用左箭头键选择参数t/min或t/sec

－ 使用▼键，屏幕显示横8

－ 按START键，显示旋转标志

－ 按STOP，可以停止离心

－ 转头停止后，显示屏会出现“<OPEN<OEFFNEN”

－ 开盖。其他操作只有在开盖之后才能进行。

3. 短时间操作

－ 定义需要的参数

－ 按IMPULS键

该键按下多久，离心机会旋转多久

时间用秒钟来显示，最多1分钟

－转头停止后，显示屏会出现“<OPEN<OEFFNEN”

－ 开盖。其他操作只有在开盖之后才能进行。

4. 使用设定温度（冷冻离心）

－ 确定必要的具体参数

－ 用左箭头键选择“T/℃”参数

－ 用▲▼确定具体温度（-20℃到＋40℃）最低温度参见附录

－ 按START

－ 达到设定温度后，冷却停止

温度状态

－ 如果转头静止不动，并且盖子锁住，冷却在进行

－ 如果转头静止不动，并且盖子未锁，冷却没有在进行

- 预先冷却离心机配件

－ 安装转头，

－ 用左箭头键选择工作时间，用▲▼设置为连续工作

－ 用左箭头键选择RPM参数，用▲▼设置为大约转头额定速度的20％

－ 按START开始离心

－ 离心机将工作室和配件冷却到设定温度，直到按下STOP按钮

－ 转头停转之后，显示屏上会显示“<OPEN <OEFFNEN”

－ 开盖。其他操作只有在开盖之后才能进行。

- 密度更高的物质

如果转头以额定速度旋转的话，只能离心平均同类密度不超过1.2kg/dm3的物质。

密度更大的物质必须用较低的速度离心。

使用下面的公式可以计算允许的速度：

紧急中止

- 按STOP 键两下

- 如果设置了制动等级1－9，转头将以9级的速度减速

- 如果设置了0级，转头将以较低的制动力，而不是9级制动来减速

- 转头停止转动之后，屏幕将出现 “<OPEN <OEFFNEN”

- 开盖。其他操作只有在开盖之后才能进行。

程序控制

- 输入程序

－ 用左箭头键选择需要的参数

－ 用▲▼选择数值

－ 用左箭头键选PROG参数，键上的灯会亮

－ 用▲▼设定需要的程序号1－2－或3

－ 按PROG键。键上的灯灭，然后显示屏显示OK。现在离心数据已经储存在程序n的记忆中

- 使用已储存的程序

－ 用PROG键选择屏幕上显示的程序号，相应的离心数据将显示在屏幕上。

－ 用左箭头键可以重新浏览离心数据

－ 按START键。离心开始。

- 程序修改

－ 用PROG键选择需要修改的程序号

－ 用左箭头选择需要修改的参数

－ 用▲▼修改数值

－ 用左箭头选择PROG参数，键上的灯会亮

－ 使用▲▼设定需要的程序号

－ 按PROG键，键上的灯灭，显示OK，然后显示屏显示OK。现在离心数据已经储存在程序n的记忆中

- 更换转头

－ 开盖

－ 用合适的扳手把转头固定螺母逆时针拧开。转头会自动与电动机轴锥头脱离。继续拧螺母直到转头可以从电动机轴上取下来。

－ 清洗电动机轴

－ 把新的转头垂直的放置在电动机轴上，电动机轴上的固定头必须与转头卡口相契合。

－ 把固定螺母拧紧

－ 检查，确定转头已经固定好

- 确认转头

－ 离心开始之后离心机可以利用感应器识别转载好的转头的编码，使转头不超出正常的旋转速度

－ 确认了一个新装的转头之后，驱动器会停止，屏幕显示它的速率

－< 灯亮

－ 任意按一个键

－ 屏幕将出现 “<OPEN <OEFFNEN”

－ 开盖。其他操作只有在开盖之后才能进行。

－ 如果新装的转头的速度比上一个输入的速度低，新装转头的速度会显示在屏幕上

如果新装的转头的速度比上一个输入的速度高，上一个输入的速度会显示在屏幕上

－ 盖上盖子，按START

－ 离心过程中可以输入任何低于转头额定速度的速度

紧急开盖

！要想在紧急情况下开盖，需拔掉离心机的电源线，等转头停转之后开盖

把开盖柄水平插入前板右上方的的孔。把柄的这一端按下，同时把手柄向上旋转。开盖。

维护注意事项

！如果使用厂家推荐使用之外的清洁剂或消毒剂，应联系厂家，确保该种方法不会损坏机器

！如果打碎了玻璃，里面的橡胶垫必须更换，否则里面的碎玻璃还可能造成事故

安装转头的注意事项

- 用锥头安装

! 电动轴上的固定螺母应该位于转头卡口的下面

！拧紧转头的时候，转头下面的两个固定头不能放在电动机轴的固定器上

- 用弹簧盘安装

！把转头垂直的按在电动机轴上，一直按到咬合起来为止。可以听出转头与弹簧盘咬合。

3.  其他注意事项

！转头上的所有位置必须填满，不允许有空位。未经厂家授权的支架和离心管不得使用。

！离心管不得在离心机内填充，防止溢出。

！为了您的安全，支架上所标的日期到期的时候必须更换支架。

！塑料离心管放入高压锅之前应该拧开盖子

错误

错误列表

| 错误信息 |  | 原因 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无显示 | --- | - 无电压 - 过电压保护断开 | - 检查输入电压 - 打开主电源 |
| TACHO-ERROR （转速器错误） | 01 | - 转速器错误 | - 开盖 - 手动旋转转头 - 按照MAINS-RESET（见注意事项）的方法重新开启主电源，电源接通后，转头应该开始转动 |
|  | 02 | - 未装转头 - 电动机、频率转换器或驱动器故障 |  |
| IMBALANCE (不平衡) | --- | 转头装置中重量不均，使电动器轴不平衡 | - 开盖 - 重新放置，使其平衡 |
| CONTROL-ERROR (控制错误) | 04 | 盖子没有锁好或没有关好 | - 开盖 - 按照MAINS-RESET（见注意事项）的方法重新开启主电源 |
| N>MAX | 05 | 旋转过快 |  |
| N<MIN | 13 | 旋转过慢 |  |
| ROTORCODE | 10 | 转头编码错误 |  |
| MIANS INTERRUPT | --- | 未完成离心时断电 | - 开盖 - 按start (开始) |
| VERSION-ERROR (版本错误) | 12 | 电力部件不搭配 | - 开盖 - 按照MAINS-RESET（见注意事项）的方法重新开启主电源 |
| CONTROL-ERROR (控制错误) | 21-27 | 控制开关错误/故障 |  |
| SER I/O-ERROR | 30, 31, 33, 36 | 界面错误/故障 |  |
| ℃*- ERROR | 52, 53 | 冷却错误/故障 |  |
| FU/CCI-ERROR | 60-64, 67-69, 83,84 | 电动机控制器错误/故障 |  |

注意事项：

- 如果出现任何错误和故障，屏幕上就会显示相应的信号，同时会以间隔3秒的频率发出声音信号

- 驱动器停止工作。 根据错误信息的不同，可能使用制动装置减速，也可能不用。 转头停止运动之后，开盖。

MAINS RESET：重新开启主电源： — 把主线电源关掉10秒钟以上

— 打开主电源

如果根据上面列表中的方法不能解决，或重新开启主电源后错误信息又重新出现，请联系客户服务部门。