IX71倒置荧光显微镜操作规程

一、普通光源观察

1. 接通电源线，打开电源开关，同时按下显微镜前面的按钮（有灯泡）。

2．用光路选择杆选择“观察”光路（有眼睛图形），选择所需放大倍数的物镜，并将选择环置于相应的位置（1－PHL：4X；2－PHC：10X和20X；3－PH2：40X，4为明场），荧光选择钮置于BF，使用光调节旋钮和滤光片，调节至适当亮度。

3．将标本放在载物台上，转动粗微调调节视野内图象清晰。

4．调节目镜使观察舒适。

5．如需拍照，则打开电脑，选择所需软件，将光路杆调至“旁路光口”（有相机图形），即可拍摄并保存。

6．使用完毕后，关闭主开关（至O），取下电源插头。等到灯室完全冷却后，把防尘罩盖上。

二、荧光观察

1．如使用荧光，要接通荧光光源的电源。

2．选择所需波段的荧光，并用荧光调节杆调节亮度。

3．不观察时，要及时使用光栅切断荧光（●－关，○－开），避免样品荧光衰减。

4．如荧光较暗，将周围光亮度减至最低（关灯，拉上窗帘）。

5．拍摄步骤同前。

注意事项：

1．保持显微镜清洁，及时清理污渍。如光学元件上附有灰尘，则应用吹风球吹去，对于有脏污的地方，用7：3的乙醚无水酒精清洁液粘在镜头纸上，从透镜内到外进行圆圈式轻拭，严禁用手指或其它物体直接接触镜头。

2．打开荧光光源后，至少要15分钟后才能关闭，关闭后至少要5分钟才能再次开启。不需要使用荧光时禁止打开其电源开关。

3．不了解的调节装置要阅读使用说明书，弄懂后方可使用，不要随意乱动。