SIGMA离心机操作指南

一。操作面板

1．启动键：启动离心机，开始运转。条件：盖子必须是关好的，启动键灯亮。

2．停止键：按下该键离心机将以预设的减速度减速并完全停止。

3．开盖键：用来打开离心机盖子。条件：离心机完全停止，开盖键灯亮。

4．按  钮：用来选择或改变参数。

二.  操作

1.按一下或转动按钮，光标出现。其出现处是激活状态。

2.旋转按钮使光标移到需要修改的参数上，按一下按钮确定，SET将点亮，即处于可以修改

的状态了。

3.转动按钮直到你所需要的数字出现。

4.按一下按钮确认该数字。

5.如果没有其他参数修改或输入，光标20秒后将自动熄灭。

6.以同样的方法改变其它参数。

三.  注意事项

1.离心机应放在平稳且通风良好的台面上。

2.仪器周围至少有30厘米的空间。

3.离心时一定要配平，放置要对称。

4.离心前一定要检查安装的转头编号与离心机程序所设定转头编号是否一致。

5.每次使用完以后必须将盖子打开让离心腔回到室温，并且用软布将离心腔里冷却水和赃物

清理干净。

6.转头转轴和螺丝要经常上油（SIGMA货号NO70284），吊篮和适配器经常清洗上油（SIGMA

货号NO70104）。

7.建议每次用完后将转头取下单独放在4度冰箱中保存。