Virtis 2k冻干机操作程序

1. 检查电源连接是否正常，主机电源连接到电源插座上，真空泵电源连接到主机上。

2 . 检查真空管道连接是否正常，各个真空阀门是否关紧，各个垫

圈是否紧密，检查冷凝器的水是否排干净，排水管是否拆下。

3. 打开机器背后的电源开关，按一下面板上的制冷开关    (condenser)，等待温度显示到达到-40℃，打开真空泵开关，按一下面板上的真空泵开关(vaccum)，如果需要设定真空度，按一下真空设定键(cav control)，通过上下键调整真空。

4. 或者在打开机器电源开关和真空泵开关的情况，直接打开自动控制键(auto)，打开机器。

5. 关闭机器时，先关闭真空泵，再关闭制冷机，取样品，等机器回复到室温后，通过排水管排掉冷凝器的水。

注意：

大概使用一个月时间需要真空泵需要排掉水蒸气，在没样品开机的情况下，打开真空泵上的排水蒸气气阀门，运转1—2个小时。 各个垫圈和压克力接口保持干净及不要磨损。